PHIẾU KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÁC NHẬN GIỚI HẠN PHÁT HIỆN

Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật vi khuẩn nhuộm soi (nhuộm Gram)

Loại mẫu: Vết mổ

Bộ phận thực hiện: Phòng Vi sinh

Ngày thực hiện:          			         Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Trâm

| STT | Chủng vi khuẩn | Số lần thực hiện | Kết quả |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 1 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 2 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 3 | + | + | + | + | + |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 4 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 5 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 6 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 7 | + | + | + | + | + |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 8 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 9 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 10 | + | + | - | - | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 11 | + | + | + | + | + |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 12 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 13 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 14 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 15 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 16 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 17 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 18 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 19 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli ATCC 25922 | Lần 20 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 1 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 2 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 3 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 4 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 5 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 6 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 7 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 8 | + | + | - | + | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 9 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 10 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 11 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 12 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 13 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 14 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 15 | + | + | + | - | + |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 16 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 17 | + | + | + | + | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 18 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 19 | + | + | + | - | - |
|  | E.coli – Hải 2010 | Lần 20 | + | + | + | + | + |

Kết quả cấy chủng lên đĩa thạch: Đếm số lượng CFU/ đĩa

| Số Lần | Chủng E.coli ATCC 25922 |  |  |  |  | Chủng E.coli – Hải 2010 (CFU) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 106 (Ăng 1µl) | 105 (Ăng 1µl) | 104 (Ăng 1µl) | 103 (Ăng 10µl) | 102 (Ăng 10µl) | 106 (Ăng 1µl) | 105 (Ăng 1µl) | 104 (Ăng 1µl) | 103 (Ăng 10µl) | 102 (Ăng 10µl) |
| 1 | >300/ đĩa | 150 | 16 | 13 | 2 | >300/ đĩa | 155 | 14 | 12 | 2 |
| 2 | >300/ đĩa | 136 | 17 | 10 | 1 | >300/ đĩa | 138 | 13 | 14 | 2 |
| 3 | >300/ đĩa | 142 | 14 | 12 | 2 | >300/ đĩa | 149 | 16 | 13 | 1 |
| 4 | >300/ đĩa | 156 | 18 | 14 | 2 | >300/ đĩa | 153 | 17 | 15 | 2 |
| 5 | >300/ đĩa | 147 | 15 | 13 | 2 | >300/ đĩa | 140 | 13 | 14 | 1 |
| 6 | >300/ đĩa | 138 | 14 | 11 | 1 | >300/ đĩa | 134 | 11 | 12 | 2 |

Kết quả : % mẫu dương tính = số mẫu dương/ tổng mẫu

| Chủng vi khuẩn | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.coli ATCC 25922 | 20/20 lam (+) | 20/20 lam (+) | 19/20 lam (+) | 11/20 lam (+) | 3/20 lam (+) |
| % dương tính | 100% | 100% | 95% | 55% | 15% |
| E.coli – Hải 2010 | 20/20 lam (+) | 20/20 lam (+) | 19/20 lam (+) | 10/20 lam (+) | 2/20 lam (+) |
| % dương tính | 100% | 100% | 95% | 50% | 10% |

LOD chấp nhận khi ≥ 90% kết quả phát hiện được.

Kết luận: LOD = 104 CFU/ml

Ngày       tháng       năm					 Ngày       tháng       năm

Người phê duyệt					         	 Người báo cáo