### PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP

Tên xét nghiệm: Quy trình kỹ thuật định lượng …………….

Mã quy trình: …………………….

Phương pháp: ……………………….

1. Thông tin chung

- Độ lặp lại mức bình thường của nhà sản xuất : CV  0.7 %

- Độ lặp lại mức bệnh lý của nhà sản xuất: CV   0.7 %

- Độ tái lặp mức bình thường của nhà sản xuất : CV  1.2 %

- Độ tái lặp mức bệnh lý của nhà sản xuất: CV  1.2 %

- Độ đúng QC1 của nhà sản xuất TEa  1.3 %

- Độ đúng QC2 của nhà sản xuất TEa  0.9 %

- Khoảng tuyến tính của NSX: 0.11 – 41.6 mmol/L

- Khoảng giá trị tham chiếu: 4.11 – 5.89 mmol/L

2. Kết quả thực hiện

- Độ lặp lại mức bình thường của PXN: CV = 0.375 %

- Độ tái lặp mức bình thường của PXN: CV = 1.005%

- Độ lặp lại mức bệnh lý của PXN: CV = 0.461%

- Độ tái lặp mức bệnh lý của PXN: CV = 0.332%

- Độ đúng QC1 của PXN TEa = 0.267%

- Độ đúng QC2 của PXN TEa = 0.0263%

- Khoảng tuyến tính của PXN: 1.23 – 13.44 mmol/L

- Khoảng giá trị tham chiếu: Đạt

3. Phê duyệt

- Đồng ý phê duyệt                                            - Không đồng ý phê duyệt      □

Yêu cầu bổ sung:…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

| Người phê duyệt Ngày: …… / …… / ………… | Người lập báo cáo Ngày: …… / …… / ………… |
| --- | --- |