## ĐỘ LẶP
BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA VI SINH - MIỄN DỊCH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHỤM NGẮN HẠN (ĐỘ LẶP LẠI)
TÊN XÉT NGHIỆM: T3, FT4
Thiết bị: | IFLASH 9000
Bệnh phẩm phân tích: | Mẫu QC mức 1,2
Phương pháp: | Miễn dịch Competitive
Vật liệu sử dụng: | IFlash T3/FT4
Thời gian phân tích: | 16/12/2025
Nhân viên thực hiện: | Nguyễn Gia Khang
STT | T3 (ng/mL) |  | FT4 (pg/mL) |  | GHI CHÚ
| Mean:1,14 SD:0,11 | Mean:3,38 SD:0,31 | Mean:12,5 SD:1,16 | Mean:31,77 SD:2,95
| Level 1 | Level 2 | Level 1 | Level 2
1 | 1.15 | 3.15 | 12.4 | 30.81
2 | 1.16 | 3.13 | 12.55 | 31.06
3 | 1.17 | 3.1 | 12.5 | 31.14
4 | 1.14 | 3.08 | 12.45 | 31.02
5 | 1.18 | 3.1 | 12.53 | 30.73
6 | 1.18 | 3.09 | 12.45 | 30.78
7 | 1.17 | 3.05 | 12.22 | 30.61
8 | 1.18 | 3.11 | 12.59 | 31.02
9 | 1.18 | 3.13 | 12.52 | 30.81
10 | 1.15 | 3.11 | 12.25 | 30.31
Mean | 1.166 | 3.105 | 12.446 | 30.829
SD | 0.015055 | 0.028382 | 0.12411 | 0.24794
%CV thực nghiệm | 1.2912 | 0.91408 | 0.99723 | 0.80426
%CV công bố NSX | 2.83 | 2.69 | 2.48 | 3.18
Kết luận | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT
Gia lai, ngày 16 tháng 12 năm 2025
Nhân viên thực hiện |  | Quản lý chất lượng |  | Trưởng khoa
CNXN. Nguyễn Gia Khang |  | CNXN. Nguyễn Thái Hòa |  | Ths. Nguyễn Thị Bình

## ĐỘ TÁI LẶP
BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA VI SINH - MIỄN DỊCH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHỤM DÀI HẠN (ĐỘ LẶP LẠI)
TÊN XÉT NGHIỆM: T3, FT4
Thiết bị: | IFLASH 9000
Bệnh phẩm phân tích: | Mẫu QC mức 1,2
Phương pháp: | Miễn dịch Competitive
Vật liệu sử dụng: | IFlash T3/FT4
Thời gian phân tích: | 16/12/2025
Nhân viên thực hiện: | Nguyễn Gia Khang
STT | T3 (ng/mL) |  | FT4 (pg/mL) |  | Ngày thực hiện
| Mean:1,14 SD:0,11 | Mean:3,38 SD:0,31 | Mean:12,5 SD:1,16 | Mean:31,77 SD:2,95
| Level 1 | Level 2 | Level 1 | Level 2
1 | 1.18 | 3.13 | 12.52 | 30.81 | 2025-12-16
2 | 1.15 | 3.11 | 12.25 | 30.31
3 | 1.16 | 3.1 | 12.55 | 30.73
4 | 1.14 | 3.09 | 12.53 | 31.14
5 | 1.17 | 3.3 | 12.13 | 28.78 | 2025-12-17
6 | 1.16 | 3.15 | 11.94 | 29.29
7 | 1.2 | 3.26 | 12.03 | 27.96
8 | 1.19 | 3.21 | 12.2 | 28.52
9 | 1.17 | 3.18 | 12.44 | 31.2 | 2025-12-18
10 | 1.18 | 3.19 | 12.22 | 31.03
11 | 1.17 | 3.22 | 12.48 | 30.73
12 | 1.2 | 3.2 | 12.48 | 30.72
13 | 1.15 | 3.17 | 12.11 | 30.97 | 2025-12-19
14 | 1.16 | 3.14 | 12.4 | 30.06
15 | 1.17 | 3.11 | 12.39 | 31.16
16 | 1.18 | 3.17 | 12.25 | 31.04
17 | 1.16 | 3.09 | 12.34 | 30.17 | 2025-12-20
18 | 1.17 | 3.12 | 12.1 | 30.7
19 | 1.15 | 3.12 | 12.4 | 30.15
20 | 1.18 | 3.03 | 12.49 | 30.74
Mean | 1.1695 | 3.1545 | 12.3125 | 30.3105 | ĐẠT
SD | 0.016376 | 0.064111 | 0.1835 | 0.94629
%CV thực nghiệm | 1.4002 | 2.0324 | 1.4904 | 3.122
%CV công bố NSX | 5.81 | 5.77 | 6.69 | 6.54
Kết luận | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT
Gia lai, ngày 16 tháng 12 năm 2025
Nhân viên thực hiện |  | Quản lý chất lượng |  | Trưởng khoa
CNXN. Nguyễn Gia Khang |  | CNXN. Nguyễn Thái Hòa |  | Ths. Nguyễn Thị Bình

## ĐỘ ĐÚNG
BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA VI SINH - MIỄN DỊCH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHỤM NGẮN HẠN (ĐỘ LẶP LẠI)
TÊN XÉT NGHIỆM: T3, FT4
Thiết bị: | IFLASH 9000
Bệnh phẩm phân tích: | Mẫu QC mức 1,2
Phương pháp: | Miễn dịch Competitive
Vật liệu sử dụng: | IFlash T3/FT4
Thời gian phân tích: | 2025-12-16
Nhân viên thực hiện: | Nguyễn Gia Khang
STT | T3 (ng/mL) |  | FT4 (pg/mL) |  | GHI CHÚ
| Mean:1,14 SD:0,11 | Mean:3,38 SD:0,31 | Mean:12,5 SD:1,16 | Mean:31,77 SD:2,95
| Level 1 | Level 2 | Level 1 | Level 2
1 | 1.18 | 3.13 | 12.52 | 30.81
2 | 1.15 | 3.11 | 12.25 | 30.31
3 | 1.16 | 3.1 | 12.55 | 30.73
4 | 1.14 | 3.09 | 12.53 | 31.14
5 | 1.17 | 3.3 | 12.13 | 28.78
6 | 1.16 | 3.15 | 11.94 | 29.29
7 | 1.2 | 3.26 | 12.03 | 27.96
8 | 1.19 | 3.21 | 12.2 | 28.52
9 | 1.17 | 3.18 | 12.44 | 31.2
10 | 1.18 | 3.19 | 12.22 | 31.03
11 | 1.17 | 3.22 | 12.48 | 30.73
12 | 1.2 | 3.2 | 12.48 | 30.72
13 | 1.15 | 3.17 | 12.11 | 30.97
14 | 1.16 | 3.14 | 12.4 | 30.06
15 | 1.17 | 3.11 | 12.39 | 31.16
16 | 1.18 | 3.17 | 12.25 | 31.04
17 | 1.16 | 3.09 | 12.34 | 30.17
18 | 1.17 | 3.12 | 12.1 | 30.7
19 | 1.15 | 3.12 | 12.4 | 30.15
20 | 1.18 | 3.03 | 12.49 | 30.74
Mean | 1.1695 | 3.1545 | 12.3125 | 30.3105
SD | 0.016376 | 0.064111 | 0.1835 | 0.94629
%BIAS thực nghiệm | 2.5877 | 6.6716 | 1.5 | 4.594
%TEa (CLIA) | 9.22 | 9.22 | 8 | 8
Kết luận | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT
Nguồn tham khảo https://westgard.com/clia-a-quality/quality-requirements/biodatabase1.html
Gia lai, ngày 16 tháng 12 năm 2025
Nhân viên thực hiện |  | Quản lý chất lượng |  | Trưởng khoa
CNXN. Nguyễn Gia Khang |  | CNXN. Nguyễn Thái Hòa |  | Ths. Nguyễn Thị Bình