BỆNH VIỆN PHONG-DA LIỄU TW QUY HÒA KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH HƯỚNG DẪN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP Mã tài liệu: XN-HDCV 5.8.2/01 Lần ban hành: 01.19 Ngày ban hành: 01/01/2026 Số trang: 08 Phê duyệt tài liệu: Người biên soạn; Người kiểm tra; Người phê duyệt. CN.Nguyễn T. Ngọc Trâm; CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa; Ths.Nguyễn Thị Bình. Nhân viên; KTV.Trưởng khoa; Trưởng khoa. ……/……/2026; …../…../2026; ……/……/2026.

1. Mục đích

Hướng dẫn này hướng dẫn thực hiện việc phê duyệt phương pháp cho các xét nghiệm định lượng của Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

2. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các xét nghiệm định lượng của Khoa Vi sinh-Miễn dịch

3. Trách nhiệm

Trưởng khoa và nhân viên khoa có trách nhiệm tuân thủ hướng dẫn này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1.  Định nghĩa

- Độ lặp lại (repeatability): Độ chụm trong các điều kiện lặp lại. [ISO 3534 -1 ]

- Điều kiện lặp lại (repeatability conditions): Điều kiện mà tại đó các kết quả thử nghiệm độc lập nhận được với cùng một phương pháp, trên những mẫu thử giống hệt nhau, trong cùng một phòng thí nghiệm, bởi cùng người thao tác, sử dụng cùng một thiết bị, trong khoảng thời gian ngắn.[ISO 3534 -1] (TCVN6910-1:2001)

- Độ tái lập (reproducibility): Độ chụm trong điều kiện tái lập [ISO 3534 -1]

- Điều kiện tái lập (reproducibility conditions): Điều kiện trong đó các kết quả thử nghiệm nhận được bởi cùng một phương pháp, trên các mẫu thử giống hệt nhau trong các phòng thí nghiệm khác nhau, với những người thao tác khác nhau, sử dụng các thiết bị khác nhau. [ISO 3534 -1] (TCVN6910-1:2001)

- Độ đúng (trueness): Mức độ gần nhau giữa giá trị trung bình của một dãy lớn các kết quả thử nghiệm và giá trị quy chiếu được chấp nhận (TCVN6910-1:2001).

- Khoảng tuyến tính của một phương pháp phân tích là khoảng nồng độ ở đó có sự phụ thuộc tuyến tính giữa đại lượng đo được và nồng độ chất phân tích.

- Giới hạn phát hiện (Limit of detection-LOD): Nghiên cứu giá trị nhỏ nhất của khoảng phát hiện của một phương pháp nhưng không cần định lượng nồng độ chính xác.

- Giới hạn định lượng (Limit of Quantitation – LOQ): LOQ là nồng độ tối thiểu của một chất có trong mẫu thử mà ta có thể định lượng bằng phương pháp khảo sát và cho kết quả có độ chụm mong muốn.

- Khoảng tham chiếu là khoảng phân bố đặc trưng của giá trị ở một quần thể tham chiếu sinh học.

4.2.  Các từ viết tắt

- QLCL: Quản lý chất lượng.

- QLKT: Quản lý kỹ thuật.

5. Nguyên vật liệu

5.1. Mẫu bệnh nhân

5.2. Mẫu kiểm soát (QC)

5.3. Mẫu trắng

6. Hướng dẫn

6.1. Xác định độ chụm ngắn hạn (độ lặp lại)

6.1.1. Chuẩn bị vật liệu

- Vật liệu sử dụng: Mẫu QC với các mức nồng độ khác nhau.

+ Mẫu miễn dịch: Sử dụng 3 mức nồng độ.

6.1.2. Bố trí thí nghiệm

- Phân tích lặp lại 20 lần/ngày trong 1 ngày cho mỗi mức nồng độ.

6.1.3. Tính kết quả

Trong đó:

SD: độ lệch chuẩn

n: số lần thí nghiệm

xi: Giá trị tính được của lần thử nghiệm thứ “i”

: Giá trị trung bình của các lần thử nghiệm

RSD%: Độ lệch chuẩn tương đối

CV%: Hệ số biến thiên

6.1.4. Tiêu chuẩn đánh giá:

+ So sánh SD, CV với nhà sản xuất (nếu có) (phần within-run)

+ Hoặc theo biến thiên sinh học (nên dùng): CV < CVi  – Tham khảo tại: https://www.westgard.com/biodatabase1.htm

+ Hoặc nếu không có thì áp dụng: CV < 0,25 x TEa (CLIA) - Tham khảo trong https://www.westgard.com/clia.htm

6.1.5. Ghi chép

Kết quả được ghi chép theo biểu mẫu Phiếu đánh giá độ chụm ngắn hạn: XN-BM 5.5.1/03.

6.2. Xác định độ chụm dài hạn (độ tái lặp)

6.2.1. Chuẩn bị vật liệu

- Vật liệu sử dụng: Mẫu QC với các mức nồng độ khác nhau.

+ Mẫu miễn dịch: Sử dụng 3 mức nồng độ.

6.2.2. Bố trí thí nghiệm

- Phân tích lặp lại 1 lần/ngày trong vòng 20 ngày cho mỗi mức nồng độ hoặc 2 lần/ngày trong 10 ngày cho mỗi mức nồng độ hoặc tối thiểu 4 lần/ngày trong 5 ngày cho mỗi mức nồng độ.

6.2.3. Tính kết quả

Trong đó:

SD: độ lệch chuẩn

n: số lần thí nghiệm

xi: Giá trị tính được của lần thử nghiệm thứ “i”

: Giá trị trung bình của các lần thử nghiệm

RSD%: Độ lệch chuẩn tương đối

CV%: Hệ số biến thiên

6.2.4. Tiêu chuẩn đánh giá:

+ So sánh SD, CV với nhà sản xuất (nếu có) (between-run)

+ Hoặc theo biến thiên sinh học (nên dùng): CV < CVg – Tham khảo tại: https://www.westgard.com/biodatabase1.htm

+ Hoặc nếu không có thì áp dụng: CV < 0,33x TEa (CLIA) - Tham khảo trong https://www.westgard.com/clia.htm

6.2.5. Ghi chép

Kết quả được ghi chép theo biểu mẫu Phiếu đánh giá độ chụm dài hạn: XN-BM 5.5.1/04.

6.3. Xác định độ đúng

6.3.1. Chuẩn bị vật liệu

- Vật liệu sử dụng: Mẫu QC hoặc mẫu ngoại kiểm với các nồng độ khác nhau (miễn dịch dùng 3 mức thấp, trung bình, cao).

6.3.2. Bố trí thí nghiệm

- Tiến hành phân tích lặp lại mỗi mẫu 20 lần trong cùng một ngày.

+ Miễn dịch: Phân tích 3 mức, mỗi mức chạy 20 lần liên tiếp trong cùng 1 ngày.

6.3.3. Tính kết quả

Sử dụng độ chệch (Bias %)

Trong đó: 		Δ : Độ chệch (bias), %

Xtb: Giá trị trung bình của kết quả thử nghiệm

μ: Giá trị thực hoặc giá trị được chấp nhận là đúng (Giá trị “Target value” của mẫu QC hoặc giá trị “Trung bình so sánh” của mẫu ngoại kiểm)

6.3.4. Tiêu chuẩn đánh giá

+ Bias% < TEa NSX

Hoặc nếu không có thì sử dụng:

+ Bias% < B% trong: https://www.westgard.com/biodatabase1.htm

+ Bias% < 50% TEa (CLIA) - Tham khảo trong https://www.westgard.com/clia.htm

6.3.5. Ghi chép

Kết quả được ghi chép theo biểu mẫu Phiếu đánh giá độ đúng: XN-BM 5.5.1/05.

6.4. Xác định khoảng tuyến tính (Dải giá trị báo cáo)

6.4.1. Chuẩn bị vật liệu

- Vật liệu: Mẫu biết trước nồng độ (mẫu QC, chất chuẩn, mẫu EQA…), gồm 5 nồng độ khác nhau từ thấp tới cao thuộc khoảng tuyến tính do nhà sản xuất công bố.

Chuẩn bị vật liệu như sau: Pha (mix) mẫu QC thành dãy tối thiểu 5 nồng độ như sau:

- Mẫu 1: QC thấp

- Nồng độ 2: 3 phần QC thấp với 1 phần QC cao

- Nồng độ 3: 2 phần QC thấp với 2 phần QC cao

- Nồng độ 4: 1 phần QC thấp với 3 phần QC cao

+  Mẫu 5: QC cao

6.4.2. Bố trí thí nghiệm

- Phân tích mỗi mẫu lặp lại 3 lần trong 1 lần chạy, tính kết quả trung bình

6.4.3. Tính kết quả

- Tính giá trị trung bình của mỗi nồng độ.

- Lập phương trình hồi quy tuyến tính (y=ax+b)

Tính hệ số tương quan:

6.4.4. Tiêu chuẩn đánh giá:

0,995 ≤ R ≤ 1

Hay	0,99 ≤ R2 ≤ 1

6.4.5. Ghi chép

Kết quả được ghi chép theo biểu mẫu Phiếu xác nhận khoảng tuyến tính XN-BM 5.5.1/06.

6.5. Khoảng tham chiếu

6.5.1. Chuẩn bị vật liệu

- Mẫu của người bình thường, khỏe mạnh

6.5.2. Bố trí thí nghiệm

- Phân tích 20 mẫu bệnh phẩm trên bằng phương pháp triển khai tại PXN

6.5.3. Tính kết quả

- Xem các kết quả máy đã phân tích

6.5.4. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Nếu 18/20 mẫu có kết quả nằm trong khoảng tham chiếu định lựa chọn thì có thể sử dụng khoảng tham chiếu đó.

- Nếu có 3 mẫu trở lên ngoài khoảng định lựa chọn thì tiến hành thu thập thêm 20 mẫu nữa và phân tích 20 mẫu này.

- Nếu 36/40 mẫu có kết quả nằm trong khoảng thì có thể sử dụng khoảng tham chiếu đó, nếu không lặp lại bước 1 và 2.

- Nếu tới 60 mẫu bệnh phẩm được phân tích mà kết quả của khoảng tham chiếu đó vẫn không sử dụng được thì cân nhắc sử dụng khoảng tham chiếu khác hoặc tự thiết lập khoảng tham chiếu cho PXN.

6.5.5. Ghi chép

Kết quả được ghi chép theo biểu mẫu Phiếu xác nhận khoảng tham chiếu XN-BM 5.5.1/07.

6.6. Độ không đảm bảo đo

6.6.1 Công thức tính

-  Độ không đảm bảo đo tổng hợp ở mức thấp (uc) - Độ không đảm bảo đo tổng hợp ở mức thấp (uc)

U2 độ chụm ngắn hạn mức thấp + U2 độ chụm dài hạn mức thấp + U2 độ đúng thấp

Độ không đảm bảo đo mở rộng ở mức thấp (U) với hệ số phủ k = 2: U = uc x 2.

Vậy, độ không đảm bảo đo ở mức thấp: x ± U (x: là những giá trị đo được của mẫu bệnh phẩm thu thập ở mức thấp).

- Độ không đảm bảo đo tổng hợp ở mức trung bình (uc)

uC =

U2 độ chụm ngắn hạn mức trung bình + U2 độ chụm mức trung bình + U2 độ đúng trung bình

Độ không đảm bảo đo mở rộng (U) ở mức trung bình (hệ số phủ k = 2) :U = uc x 2

Vậy, độ không đảm bảo đo ở mức trung bình: x ± U (x: là những giá trị đo được của mẫu bệnh phẩm thu thập ở mức trung bình).

- Độ không đảm bảo đo tổng hợp ở mức cao (uc)

uC =

U2 độ chụm ngắn hạn mức cao + U2 độ chụm dài hạn mức cao + U2 độ đúng mức cao

Độ không đảm bảo đo mở rộng  ở mức cao (U) với hệ số phủ k = 2: U = uc x 2.

Vậy, độ không đảm bảo đo ở mức cao: x ± U (x: là những giá trị đo được của mẫu bệnh phẩm thu thập ở mức cao).

Lưu ý: u = SD

6.6.2. Ghi chép

Kết quả được ghi chép theo biểu mẫu Phiếu báo cáo độ không đảm bảo đo XN-BM 5.5.1/08.

# 7. An toàn.

- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý mẫu và thực hiện xét nghiệm theo quy trình về an toàn xét nghiệm mã số: QTQL 5.2/02.

# 8. Các ghi chú bổ sung.

# 9. Các tài liệu liên quan.

| Tên tài liệu | Mã tài liệu |
| --- | --- |
| Quy trình vận hành máy |  |
| Quy trình vận hành máy |  |
| Quy trình Phê duyệt phương pháp xét nghiệm | XN-QTQL 5.5.1 |
| Quy trình hướng dẫn an toàn |  |

10. Các tài liệu tham khảo

- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) phòng thí nghiệm Y tế – yêu cầu về chất lượng và năng lực, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.

- ISO 15189:2012, medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

- TCVN 6910 (1-6) : 2001 & 2002, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo, Hà Nội - 2001.

- Hướng dẫn kiểm tra và xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm, Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ khoa học và công nghệ.

- Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm y khoa, Trần Hữu Tâm, NXB Y học 2012.

- Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

- Guidelines for the validation and verification of quantitative and qualitative test methods (NATA - Technical Note 17 - 10/2013).