BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Tiến hành quy trình định lượng Creatinin trên máy cobas c311.

| STT | THAO TÁC | ĐIỂM | ĐẠT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chuẩn bị: - Dụng cụ: Bộ đồ lấy máu tĩnh mạch, bút ghi kính, giá đựng ống nghiệm, máy ly tâm, máy cobas c311, …. - Bệnh phẩm: Ống máu ghi đúng, đầy đủ thông tin của KHHuyết thanh hoặc huyết tương. - Hóa chất: Creatinine Jaffé Gen.2-Roche. - Người thực hiện: Mũ, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ. | 0.25 0.25 0.25 |  |
|  | Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên ống và trên phiếu xét nghiệm. | 0.25 |  |
|  | Ly tâm ống máu với tốc độ 4000 vòng/phút trong vòng 5 phút. Kiểm tra chất lượng của mẫu huyết tương (có bị vỡ hồng cầu hay không? Có đục hay không? …) | 1.0 |  |
|  | Chọn Workplace / Test Selection. | 1.0 |  |
|  | Chọn Routine ở vùng Sample của màn hình Test Selection. | 0.5 |  |
|  | Nhập ID mẫu và ấn Enter. | 0.5 |  |
|  | Chọn xét nghiệm CREJ2. Xét nghiệm được chọn màu trắng. | 1.0 |  |
|  | Chọn Save để lưu lệnh. | 0.5 |  |
|  | Chọn Barcode Read Error (Chú ý: mục Sample chọn Routine, Type chọn Ser/PI). | 0.5 |  |
|  | Nhập vị trí đặt ống vào mục Disk. Pos. (chạy bệnh phẩm máu thường quy từ số 16 đến 90) và ấn Enter. | 1.0 |  |
|  | Nhập ID của mẫu bệnh phẩm vào mục Sample ID (giống với ID đã nhập ở Sample ID tại màn hình Test Selection) và ấn Enter. | 0.5 |  |
|  | Chọn Add. Loại mẫu, vị trí và ID của mẫu sẽ hiển thị. | 0.5 |  |
|  | Chọn OK. | 0.5 |  |
|  | Chọn Start / START. | 0.5 |  |
|  | Vào AU/ Sample Tracking để quan sát mẫu đã được chạy hay chưa, có gặp lỗi gì không; (màu xanh lá cây là đang được chạy, màu đỏ là lỗi). | 0.5 |  |
|  | Vệ sinh thu gọn nơi làm việc. | 0.5 |  |
| Tổng điểm |  | 10.0 |  |

Giám sát